BSN-C3409

超声C扫描成像检测系统

| 钎焊摩擦焊检测图像 | 复材检测图像 | 复材检测图像 |
| --- | --- | --- |

超声主机

- 垂直线性：≤3%；

- 水平线性：≤0.4%。

- 频率范围：≥0.2～20MHz。

- 数字化频率：≥100MHz。

- 模块化结构，降低故障率且便于升级和维修。

- 益范围：0～110dB，步进0.1dB。

- 脉冲重复频率：≥20～10kHz

- 工作方式：正负检波、全检波、射频

- 具备A/B/C/D扫描功能。

- A扫分辨率：≥10bits

C扫描软件

- 具备数据采集、数字信号处理、探伤参数存储等功能

- 扫查过程中自动显示缺陷图像，缺陷大小和形状一目了然

- 支持信号的全波采集，即全息C扫描，记录全部数据完成后，可以后续进一步成像、切片、计算分析

- “超声CT”层析结果分析：实现层析扫描，清晰分析每层状况，每层切片可薄至0.1mm

- 缺陷自动回位：鼠标选中缺陷位置后，探头自动移动到缺陷上方，便于进一步重新检测该位置、及标记缺陷位置

- 软件具备对检测结果信息记录和保存，并基于这些记录进行离线分析评估，可输出检测报告和打印检测结果。

- 自动测量缺陷长度、面积，自动计算缺陷面积百分比

- 同时扫描所有层，大大提高探伤效率。

- A、B、C、D扫描像显示并存储

- 具备系统增益、范围、延迟、工作方式、检波方式及闸门等参数独立调节功能。

机械运动系统

| 轴 | 运动范围 | 最大 平均运动速度 | 重复定位精度 | 返程间隙 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X轴 | ≥300mm | 300mm/s | 优于±0.05mm | ≤±0.05mm | 优于0.05mm |
| Y轴 | ≥400mm | 100mm/s | 优于±0.05mm | ≤±0.05mm | 优于0.05mm |
| Z轴 | ≥150mm | 100mm/s | 优于±0.05mm | ≤±0.05mm | 优于0.05mm |

*最大运动速度：0～最大运动速度之间连续可调

*运动系统带有急停开关，以避免设置错误导致意外碰撞的发生

*水槽：有进水口、出水口、配手动操作遥控器

电汽控制系统

由运动控制器、驱动器组成

计算机配置

- I7处理器

- 1TB硬盘

- 16GB内存

- 显示器尺寸：24英寸

超声扫描成像系统配置:

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C 扫主机 | 1 |
| 2 | 水槽 | 1 |
| 3 | X 轴 | 1 |
| 4 | Y 轴 | 1 |
| 5 | Z 轴 | 1 |
| 6 | 电脑 | 1 |
| 7 | 探头 | 1 |
| 8 | C 扫软件 | 1 |